## Slide 1
面向心律失常老人的可穿戴多体征监护系统
——一套覆盖“端-边-云-端”完整链路的AIoT可穿戴医疗监护系统
武汉理工大学2022级本科生毕业设计论文答辩
厚德博学 追求卓越
机电工程学院 班级：测控2202班
答辩人：张元杰 指导老师：刘繄

## Slide 2
系统设计
核心算法
总结验证
研究背景
今年3月，考研名师张雪峰老师因 心源性猝死 离世，年仅 41 岁 ❀❀❀
图1 1990-2017年中国农村/城市居民主要疾病死亡率
图2 2020-2030E中国人口老龄化情况
据《中国心血管健康与疾病报告2023》，我国每年院外心源性猝死超过54万人，院外抢救成功率不足1%

## Slide 3
系统设计
核心算法
总结验证
研究背景
大量临床研究揭示：80%以上的心源性猝死由恶性心律失常诱发，且超过70%的患者在猝死前24小时内已出现可被捕捉的心律失常前兆——频发早搏、房颤、心动过速/过缓等。
临床数据
急性心肌梗死心电图存在典型的心率失常特征
传统心电图检查受限于院内场景和短时采集，极难捕捉阵发性异常；
24小时动态心电图机则因佩戴不适、续航有限难以长期普及。
对于独居老人而言，出院后的心脏监护几乎是一片空白。
现实困境
能否研发一款可长期舒适佩戴、24小时不间断监测、AI自动识别心律失常并能自动报警的可穿戴设备
核心命题
本产品使用效果概念图
传统静态心电图机
Holter动态心电图机

## Slide 4
研究背景：收敛功能，锁定4个闭环
“你做的不是万能玩具，而是一个能救命的专项产品”
✕ 砍掉
GPS定位测量
OLED屏幕显示
步数 & 卡路里
呼吸频率监测
广而杂—— 什么都做不精
✓ 保留
💚 心率血氧，连续监测
🧠 心律失常，AI智能识别
🚨 跌倒检测，自动报警
📱 云端通知，家属实时知道
小而精——每项产品级
监测
心率血氧连续监测
分析
心律失常AI识别
预警
跌倒检测报警
通知
云端远程通知
每一项都朝着“能救人”的方向做到产品级。

## Slide 5
“端-边-云-端” 一体化协同架构
嵌入式硬件端：产品穿戴效果展示
核心算法
总结验证
科研竞赛
研究背景
系统设计
①嵌入式硬件端
②边缘计算层
③OneNET云平台
④微信小程序端
边缘计算层：1D-CNN深度学习分类模型
微信小程序端：心境Pro UI界面展示
OneNET云平台：产品定义与通信架构

## Slide 6
 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 （最终版）
穿戴方式 | 背带式 | 臂带式 | 腕带+指戴式 （子母板） | 肌贴式
尺寸 | 10cm×10cm×1.2mm | 7cm×6cm×1.2mm | 母板：5cm×5cm×1mm 子板：4cm×3cm×1mm | 41.7mm×32.8mm×0.2mm
重量 | 112g | 52g | 50g | 20g
穿戴方式 |  |  |  | 
评价 | 体积大、精度低 | 重量和佩戴稳定性 不理想 | 精度提升但I2C通信不稳定 | 面积较第一代缩减约85%
核心算法
总结验证
科研竞赛
研究背景
系统设计
硬件经历了4代迭代，累计设计8块电路板、打样120块。
缺陷：
电池容量
被压缩至450mAh

## Slide 7
核心算法
总结验证
科研竞赛
研究背景
系统设计
系统设计：FreeRTOS 双核架构与三级功耗管理
三级低功耗电源管理机制
85mA → 22mA → 1.8mA
① 基于FreeRTOS构建双核并发架构
② Core 0承担计算密集型任务，运行PPG采集与AI实时推理
③ Core 1负责通信、显示等人机交互任务
④ 任务按8级优先级调度，其中SOS报警设为最高优先级
I=85×10%+22×20%+1.8×70%=14.16 mA
理论续航时长：T=450÷14.16 ≈ 31.8 小时
实测续航时长：＞26h

## Slide 8
核心算法
总结验证
科研竞赛
研究背景
系统设计
系统设计：MQTT云通信与微信小程序端
OneNET云平台产品定义
系统OneNET通信架构图
微信小程序端：UI及功能展示

## Slide 9
总结验证
系统设计
核心算法
研究背景
PPG 信号计算心率血氧算法：Maxim信号处理与卡尔曼滤波优化
心率： HR=60000÷TRR
（TRR为连续5个脉搏峰值的平均时间间隔）
血氧：R=（ACRed/DCRed）÷（ACIR/DCIR）
（基于朗伯-比尔定律）
卡尔曼滤波：
心率精度：±5 bpm 血氧精度：±3 %
±2 bpm ±1.5 %

## Slide 10
总结验证
系统设计
核心算法
研究背景
心律失常检测深度学习算法：MIT-BIH数据集预处理与双维度标签体系
数据集预处理步骤：
①采样率适配→②窗口分割→③信号类型转换→④双维度标签映射→⑤归一化
数据集选用MIT-BIH数据库（国际心律失常检测领域金标准）
心率失常类别 | 类别ID | 判定依据（双维度+同类归并）
正常心律 | 0 | 标注为 N（正常窦性心搏）、L（左束支传导阻滞）或 R（右束支传导阻滞） 且心率在 60-100bpm 范围内
心动过速 | 1 | 任意标注类型且连续 3 个 RR 间期对应的心率 > 100bpm
心动过缓 | 2 | 任意标注类型且连续 3 个 RR 间期对应的心率 < 60bpm
心律不齐 | 3 | 标注为 F（室性融合波）或连续 4 个 RR 间期的标准差 > 50ms
早搏 | 4 | A（房性早搏）、a（变异型房性早搏）、J（交界性早搏）、 S（室上性早搏）、 V（室性早搏）
漏搏 | 5 | 标注为 E（室性逸搏）、j（交界性逸搏）、e（房性逸搏） 或任意标注类型且单个 RR 间期 > 1.5 秒
心律失常标签映射规则表：
最终构建规模22030组、形状(400,2)的标准数据集，按8:2划分训练集和验证集。

## Slide 11
总结验证
系统设计
核心算法
研究背景
心律失常检测深度学习算法：轻量级1D-CNN架构与INT8量化MCU部署
1D-CNN深度学习分类模型架构
指标 | 量化前（float32） | 量化后（int8） | 变化率
模型大小 | 89 KB | 29.41 KB | 压缩 3.0 倍
验证集准确率 | 84.12% | 83.45% | 下降 0.67%
推理运算量 | 基准 | 提升 2-3 倍 | -
量化公式：q=round(r/S)+Z
模型架构设计与训练
① 基于TensorFlow 2框架构建轻量级一维卷积神经网络分类模型
② 模型训练 （Adam:0.001/0.5 epochs = 80）
模型架构设计与训练
③ 模型量化 （double32→int8）
④ MCU端部署 （转换集成TensorFlow Lite Micro推理引擎部署）

## Slide 12
总结验证
系统设计
核心算法
研究背景
多模态跌倒判别算法：失重-撞击-静止三阶段串联跌倒判别
核心算法：SVM自适应阈值impact_threshold=1.5g+2.0⋅σSVM、
1.Mahony互补滤波算法 确认初始姿态和姿态变化
跌倒事件SVM曲线对比图
日常活动SVM曲线对比图
2.姿态异常判别 判断姿态角＞75°或 Δθ＞30°/s
3.合加速度SVM判别 区分跌倒事件和日常活动
4.冲击后静止判别 1.5s后回归0.9~1.1g正常重力

## Slide 13
核心算法
系统设计
总结验证
研究背景
指标 | 自研设备均值 | 标准设备均值 | 平均绝对误差 MAE | 最大绝对误差 MaxAE | 标准差 SD | 容差
心率 | 72.3 | 71.8 | 1.2 | ±2.1 | 1.5 | ≤ ±3 bpm
血氧 | 97.8 | 98 | 0.8 | ±1.9 | 0.7 | ≤ ±2%
类别ID | 心律失常类型 | 测试样本数 | 精准率 | 召回率 | F1值 | 识别准确率
0 | 正常心律 | 2203 | 0.89 | 0.92 | 0.9 | 92.00%
1 | 心动过速 | 441 | 0.78 | 0.74 | 0.76 | 74.00%
2 | 心动过缓 | 358 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 77.00%
3 | 心律不齐 | 298 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 72.00%
4 | 早搏 | 482 | 0.82 | 0.79 | 0.8 | 79.00%
5 | 漏搏 | 99 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 68.00%
总体​ | -​ | 4406 | -​ | -​ | -​ | 85.2%
一、心率指标及心律失常检出测试
①心率血氧监测精度测试方法示意图
②心率血氧监测精度测试结果汇总表
③各类别心律失常识别性能指标表
二、跌倒检测功能测试
①典型正确检测情况
②典型误报检测情况
③跌倒检测功能准确性测试结果表

## Slide 14
核心算法
系统设计
总结验证
研究背景
29.41KB量化模型
30ms推理
6类心律失常本地识别
无需联网
①边缘AI计算
面向心律失常老人的可穿戴多体征监护系统：5项核心创新
四代硬件迭代
0.2mm柔性FPC
100块PCB打样
肌贴式无感佩戴
面积缩减85%
②FPC柔性电路板
计算与通信任务分割
SOS为最高优先级
紧急响应永不被阻塞
③FreeRTOS任务调度
深度休眠仅1.8mA
实测续航26h
续航提升约6倍
④三级动态功耗管理
420ms端到端延迟
从监测、分析、预警到通知一气呵成
⑤全链路闭环

## Slide 15
核心算法
系统设计
总结验证
研究背景
面向心律失常老人的可穿戴多体征监护系统：研究不足与未来展望
研究不足： 1.算法泛化层面：尚未引入国内老年人群的临床数据 2.硬件集成层面：使用的是MAX30102模块
防水能力不足
3.智能化水平层面：未构建云端大数据分析体系
4.产品化适配层面：使用进口通用型号，成本略高
未来展望： 1.构建本土数据集，引入注意力机制 2.改为专用PPG传感芯片
完善结构密封设计
3.建立大数据库，引入云端深度学习模型
4.芯片国产化替代，进一步降低量产成本

## Slide 16
验证总结：闭环验证与未来展望
“当一位独居老人深夜突发心律失常时，有没有人在听？”
一块5厘米的柔性电路板
一个29KB的AI模型
一行行代码
它们加在一起
就是那个24小时不休息的听诊器

## Slide 17
武汉理工大学2022级本科生毕业设计论文答辩
厚德博学 追求卓越
机电工程学院 班级：测控2202班
答辩人：张元杰 指导老师：刘繄
恳请各位老师批评指正！
面向心律失常老人的可穿戴多体征监护系统
——一套覆盖“端-边-云-端”完整链路的AIoT可穿戴医疗监护系统