【P1】各位老师好！我是机电学院测控2202班的张元杰，我的毕业设计题目是《面向心律失常老人的可穿戴多体征监护系统设计》，由刘繄老师指导。这个课题横跨电子硬件、嵌入式、深度学习、云平台与移动端五大领域，最终构建了一套覆盖“端-边-云-端”完整链路的AIoT可穿戴医疗监护系统。接下来，我将从研究背景、系统设计、核心算法、总结验证四个方面，向各位老师汇报。

【P2】今年3月，一则新闻让我彻夜难眠。考研名师张雪峰老师，因突发心源性猝死，不幸离世，年仅41岁。一个在镜头前永远充满激情、正值壮年的人，就这样毫无征兆地倒下了。这并非个例，三年前他就曾因过度劳累导致胸闷心悸而紧急住院，只可惜，心脏埋下的隐患最终还是没能被及时发现。

张雪峰老师的悲剧，只是冰山一角。更令人心惊的是一组官方数据：据《中国心血管健康与疾病报告2023》统计，我国每年院外心源性猝死超过54万人，平均每分钟就有1人倒下，而院外抢救成功率却不足1%。 55万条鲜活的生命，绝大多数都是心律失常恶性发作引发的，就这样在无声中消逝。

与此同时，我们正加速进入深度老龄化社会，据预测：到2030年，我国60岁以上老年人口占比将逼近三成。在这庞大的老年群体中，独居老人数以千万计。这意味着，深夜当一位独居老人突发心脏病时，身边可能连一个能帮忙拨打120的人都没有。社会需求如此迫切，心脏监护的防线，绝不应该只在医院之内。

【P3】然而，在这串冰冷数字背后，其实藏着一个可以救命的时间窗口。大量临床研究反复证实：80%以上的心源性猝死由恶性心律失常诱发，且超过70%的患者，在猝死前24小时内，出现过可被捕捉的心律失常前兆——频发早搏、房颤、心动过速、心动过缓。

如果能抓住这个黄金窗口，悲剧完全可能逆转。但我们现有的监护手段呢？传统静态心电图只抓几分钟，根本抓不住阵发性异常；Holter 24小时动态心电图则又太笨重昂贵、且需要专业医生解读，无法广泛普及。对独居老人来说，出院后的院外监护，几乎是一片无人应答的盲区。

所以，我的课题想回答这样一个问题：能否研发一款可以长期舒适佩戴、24小时不间断监测、AI自动识别心律失常并能自动报警的可穿戴设备，把院外监护的空白真正填补起来？

【P4】选题之初，我也贪大求全。GPS、OLED显示、计步、卡路里、呼吸频率……功能越堆越多，系统却越来越臃肿。就在我迷茫时，指导老师刘繄教授的一句话点醒了我，他说：“你做的不是万能玩具，而是一个能救命的专项产品！”

这句话让我瞬间清醒。我果断砍掉了80%的非核心功能，把整个系统收敛为四个紧密围绕“救命”的核心闭环：第一环，心率血氧连续监测，抓取基础生命体征；第二环，心律失常AI识别，精准捕捉猝死的前兆信号；第三环，跌倒检测自动报警，应对独居老人另一大致命风险；第四环，云端远程通知，让千里之外的家属第一时间接到警报。每一项都朝着“能救人”的方向做到产品级。

【P5】围绕这四个闭环，我设计了“端-边-云-端”一体化协同架构。

嵌入式硬件端：基于ESP32S3主控，集成MAX30102光电容积脉搏波传感器、MPU6050姿态传感器和DS18B20温度传感器，可持续监测心率、血氧、姿态、体温4大核心生命体征。

边缘计算层：这是本系统的灵魂。我们没有把计算全推上云，而是将轻量化AI模型部署到MCU上，实现6类心律失常的毫秒级本地推理，即使家里断网或是外出，监护也不停摆。

OneNET云平台：依托中国移动AIoT云平台，作为系统的神经中枢，通过MQTT协议和RESTful API实时完成数据中转、设备管理和消息分发。

微信小程序端：面向家属和看护人员，实时展示心电曲线和生命体征、接收报警信息。

四层架构环环相扣，从感知、分析、预警一直到通知，形成一个全链路的生命守护网——这不只是监测，更是从死神手里抢时间。

【P6】要把这套系统穿在老人身上，第一个致命问题就是：怎么让他们愿意长期佩戴？ 如果戴着难受，一切算法都是空中楼阁。为此，我在硬件上死磕了整整半年，经历了四次大迭代，前后打样了120块PCB板。

第一代，10厘米见方，112g，背带式，太重太大，我自己背半小时都觉得难受。

第二代，缩减到7厘米，臂戴式，还是很重，戴久了手臂都发麻，我意识到仅仅缩小是条死胡同。

第三代，我做了关键决策——将主控板和传感器分离，子母式PCB加FPC排线，指戴式，大幅提升了精度和穿戴体验。但FPC软排线带来的I2C通信不稳定问题让我头疼了一个多月。

第三代失败的那个晚上，我几近崩溃。但我对自己说：必须再往前走一步。于是，第四代彻底推倒重来——放弃所有硬板PCB，自学设计FPC柔性电路板。整块电路板像创可贴一样柔软，尺寸仅为4cm*3cm，厚度只有0.2mm，整机重量不到20克，面积相较第一代降低85%。

为了这0.2毫米的厚度和20克的极致重量，我熬了无数个通宵。但当我把这块薄薄的柔性电路板轻轻贴在手臂上，我欣慰地笑了，我敢说：我们真正做到了产品级的无感佩戴。

【P7】硬件压缩到极致，一个严峻考验扑面而来：这么小的电池，既要同时跑体征采集、AI推理、跌倒监测和云端通信，还不能死机，怎么可能撑一整天？

听起来不可能，但我们的FreeRTOS双核架构做到了。我充分利用ESP32-S3的双核资源，将任务物理隔离：Core 0是运算大脑，专门负责PPG信号采集与AI实时推理；Core 1是交互总管，处理蓝牙/WiFi通信、报警触发。所有任务按8级抢占式优先级调度，其中SOS报警任务设为最高优先级——这意味着任何时刻只要老人突发险情，系统会立刻触发ISR中断、抢占所有资源发出警报，做到永不阻塞。这种强实时调度能力，在其他通用架构中极难实现。

此外，针对续航难题，我设计了三级动态功耗管理：全功率150mA，30秒无数据待机30mA，5分钟无数据深度休眠仅10uA，实测续航突破26小时，提升了整整5倍。

【P8】检测到异常只是第一步，如何让报警信号穿越距离，第一时间抵达家属手机，才是闭环的“临门一脚”。系统采用轻量级、高可靠的MQTT协议连接OneNET AIoT云平台，构建起设备-云-小程序三端联动的通信架构。

设备端将体征数据、心律失常标志和跌倒报警实时上报云端。用户端，我基于JavaScript开发了微信小程序“心镜Pro”，UI界面简洁美观，可以清楚看到心率、血氧、体温指标，更重要的是，它可以实时显示由PPG原始信号转换而成的ECG心电图，让家属像看监护仪一样直观地看到老人的心脏跳动情况。当设备检测到心律失常时，会立刻将异常标志发送到云端，小程序会自动记录异常日志，并通过微信服务通知及时提醒家属。；若触发报警，它会弹出全屏紧急警报，与设备本地报警双向呼应。端到端延迟控制在420毫秒以内，真正做到“秒级响应，千里守护”。

【P10】接下来介绍本系统的几套核心算法。心率血氧检测采用Maxmin信号处理算法，感谢《数字信号处理》课程为我打下的扎实基础，让我顺利从嘈杂的原始信号中提取出有用的生命体征信息。

大家可以看到这张图，这是MAX30102输出的原始PPG信号。信号非常杂乱，有用的脉搏交流分量仅占幅值的1%到5%，大部分被皮肤、骨骼等静态组织的直流分量淹没。再加上佩戴松动、运动伪影和环境光干扰，直接解算的误差可超过20%。

为此，我设计了六级递进式信号处理流水线：第1步去直流分量，剥离组织干扰；第2步4点移动平均滤波，抑制电磁噪声；第3步一阶差分运算，让波峰尖锐可辨；第4步5点汉明窗带通滤波，杜绝吉布斯效应；第5步自适应阈值动态追踪信号幅度；最后峰值检测解算出心率血氧。到这里，我们拿到了初步可用的体征数值。

但这还不够，可穿戴设备易随着人体活动而产生数值波动。为了解决这个问题，我查阅了大量文献，决定引入卡尔曼滤波算法。它的精髓在于，用上一时刻的最优估计做预测，再用当前观测值做矫正，通过“预测-更新”两步迭代，不断逼近真实值。同时我还加入了突变抑制逻辑——当观测值突变超过20bpm时就自动降低卡尔曼增益，进一步平滑数据波动。经此优化，心率精度从±5bpm收紧至±2bpm，血氧也从±3%提升至±1.5%，为后续心率失常AI检测建立可靠的数据基础。

【P11】但深度学习模型不是凭空写出来的，它需要高质量的数据库。在此，我要特别鸣谢麻省理工学院和波士顿医院联合公开的MIT-BIH心律失常数据库，包含48条心电专家逐帧标注的心率失常类型，目前已成为全球心律失常算法研究的黄金标准。

为了实现与端侧硬件的数据完全对齐，我对数据集进行了四步预处理：1.采样率适配：将360Hz心电信号重采样至100Hz，与MAX30102采样率保持一致；2.窗口分割：以R波为中心切割4秒滑动窗口，完整覆盖3到5个心动周期；3.信号类型转换：构建双通道ECG转PPG模型，映射至传感器18位的ADC量程；4.双维度标签映射，我采取“原始标注+节律计算”双维度策略，将15种复杂标注，结合心率值判断，归类为正常、心动过速、心动过缓、心律不齐、早搏、漏搏6类典型心率失常类型。最终构建出22030组标准样本，形状为(400,2)，按8:2严格划分训练集和验证集。

第11页：核心算法——轻量级1D-CNN与INT8量化边缘部署

数据集就绪，真正的硬仗来了——怎么让一个指甲盖大小的微控制器跑出深度学习？这算是本课题最硬核的挑战，一般本科毕设很少涉及，但AIoT边缘计算的精髓恰恰就在这里。

我搭建了一个7层1D-CNN微型网络：四层一维卷积，用全局平均池化替代展平，大幅削减参数，总参数量仅16400个。针对样本严重失衡——最危险的漏搏只占3%，我采用加权稀疏分类交叉熵损失函数，给漏搏类赋予最高权重3.45，强迫模型认真对待每一个致命前兆。

但float32模型仍有89KB，ESP32-S3的片上SRAM根本放不下。于是我祭出INT8全整数量化：基于TensorFlow Lite，以验证集校准，将32位浮点参数映射为8位整数。量化之后，模型从89KB狂压至29.41KB，压缩近3倍，单帧推理仅需30毫秒，而验证集准确率从84.12%仅微降至83.45%，损失不到1个百分点。我还在MCU端裁剪集成了TensorFlow Lite Micro推理引擎，只注册10个必需算子，配置80KB的Tensor Arena工作内存。就这样，一个完整的深度神经网络在毫不起眼的芯片上实时苏醒，本地离线识别6类心律失常，无需任何网络。我想，这就是边缘AI的魅力。

第12页：核心算法——失重-撞击-静止三阶段串联跌倒判别

除了心脏问题，意外跌倒也是独居老人面临的致命杀手。传统单一加速度阈值方法误报率高得惊人，弯腰捡东西都会误触发，久而久之家属就会对警报麻木。

我的方案做出了重大突破，构建了基于互补滤波姿态融合的三重串联跌倒判别算法。首先用互补滤波融合加速度计和陀螺仪信息，精准解算老人的瞬时姿态，不受穿戴角度和位置影响。随后，我将跌倒抽象为“失重→撞击→静止”这一不可逆的动力学过程，进行三阶段逐级触发——缺一个环节都不行。

第一重，姿态异常判别，角度超75°或角速度突变，筛出跌倒嫌疑并排除缓慢躺下。第二重，合加速度冲击检测，请各位老师看右边对比曲线图，跌倒时SVM会从失重瞬间飙升到2.5g以上，与弯腰、坐下的1.2~1.8g形成鸿沟。这里采用动态阈值，完美适配不同老人和穿戴松紧。第三重，冲击后静止验证，1.5秒窗口内SVM必须回归正常重力且方差极小，模拟人跌倒后无法立即起身的真实反应。三重关卡层层过滤，经150组多场景实测，跌倒检测灵敏度高达97.0%，误判率仅2.0%，平均响应1.4秒，真正做到了智能与可靠的统一。

第13页：总结验证——全维度系统性能严密测试

为了确保系统达到设计指标，我制定了极其严密的测试方案，绝不凭感觉说话，完成了算法精度、硬件可靠性的全维度验证。

在心率血氧精度测试上，以医用指夹式血氧仪为金标准，对10名志愿者进行100组对照实验。结果：心率平均绝对误差仅1.2bpm，最大偏差±2.1bpm；血氧平均绝对误差0.8%，最大偏差±1.9%，两项核心指标均大幅优于预设的±3bpm和±2%的容差线。

在心律失常识别性能上，基于MIT-BIH独立测试集4406组样本，INT8量化模型总体准确率达85.2%。正常心律92%，早搏79%，心动过速74%，心动过缓77%，心律不齐72%，漏搏68%。漏搏识别率偏低，根源在于训练样本极度匮乏，这一点我在论文中已如实记录，并作为后续的重点攻坚方向。

在跌倒检测上，97%灵敏度和2%误报率，涵盖前向、侧向、缓慢滑倒等全部跌倒类型，并成功免疫行走、坐下、弯腰等日常干扰。这套测试严格对标产品级验收标准，证明了系统的硬件可靠性与算法鲁棒性。

第14页：总结验证——五项核心创新

综合以上设计与验证，本系统实现了五项核心创新：

边缘AI计算：29.41KB超轻量INT8量化模型，30ms单帧推理，实现6类心律失常本地离线识别。

柔性硬件设计：四代迭代，0.2mm一体化FPC肌贴式无感佩戴，面积缩减85%。

实时优先级调度：FreeRTOS双核任务隔离，SOS最高优先级，紧急响应永不阻塞的强实时架构。

三级动态功耗管理：深度休眠仅1.8mA，实测续航突破26小时，智慧省电成就全天候。

全链路闭环设计：端-边-云协同，420ms端到端延迟，完成从监测、分析、预警到通知的生命守护闭环。

第15页：总结验证——不足与未来展望

作为本科阶段的原型系统，它还有很多成长空间。算法泛化需要本土老年人临床大数据的注入；硬件防护要向IP54级防水防尘迈进；云端虽已具备AIoT底座，但尚未部署深度模型以做长期趋势预测；核心芯片也亟待国产化替代以降低量产成本。

但这些不足，恰恰构成了我未来的方向。我已经保研至上海交通大学自动化与感知学院，未来将在课题组继续深耕医疗电子。下一步，我将联合临床机构构建本土化老年PPG数据集，引入注意力机制优化网络；升级专用传感芯片与结构密封，达到医疗级可靠性；并在OneNET云平台上部署云端大模型，实现健康风险趋势预警。让这个系统从原型，一步一步走向普惠型产品，真正抵达那些沉默的、需要守护的老人身边。

第16页：结语与致谢

最后，请允许我回到答辩开头提出的那个问题：

当一位独居老人深夜突发心律失常时，有没有人在听？

我的回答是：一块5厘米的柔性电路板，一个29KB的AI模型，一行行代码——它们加在一起，就是那个24小时不休息的听诊器。

这半年来，这块电路板在进化，我也在一路成长。从武汉理工实验室的凌晨通宵，到交大课题组的方案碰撞；从上海宇构智核脑机接口项目部对实时性的极致打磨，再到小米集团汽车部工程思维的洗礼，以及即将奔赴的微创医疗器械公司——这条路越走越清晰：测控人的使命，就是用工程解决真实的痛点，用技术守护具体的人。

最后，衷心感谢我的指导老师刘繄教授，从选题到成稿，您的眼界与严格要求让我受益匪浅；感谢实验室并肩作战的同学们；感谢各位评委老师的聆听与指正。我的答辩到此结束，恳请老师批评指导，谢谢大家！